固定污染源烟气自动监测设备比对

检测报告

北冠辰检字［2019］BD第012号

企业名称：侯马市汇丰建材有限责任公司

运营单位: 山西毅诚科信科技有限公司

编制日期：2019年03月04日

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

声   明

- 本检测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本检测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本检测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本检测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本检测报告出具的数据，仅对此次检测期间的生产工况负责；

- 本检测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本检测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

一、前言

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司于2019年02月27日对侯马市汇丰建材有限责任公司安装的烟气CEMS进行了比对检测。该企业基本信息及废气污染源连续（在线）监测系统基本信息见下表。

| 企 业 基 本 情 况 |
| --- |
| 企业名称 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | 地 址 | 侯马市张村办事处 |
| 行业类型 | 建材 | 污染源类型 | 非国控 |
| 检测项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度 |
| 安装烟气CEMS基本情况 |
| 安装位置 | 窑尾 | CEMS生产厂家 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |
| 设备名称 | 烟气连续在线监测系统 | 设 备 型 号 | TH-890 |

二、依据

（1）《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》中国环境监测总站

（2）HJ/T 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》

三、标准

| 检测项目 | 考核指标 |
| --- | --- |
| 二氧化硫 | 准确度 | 当参比方法测定烟气中二氧化硫排放浓度： ＞715mg/m3，相对准确度≤15%； ≥143mg/m3～＜715mg/m3时，绝对误差不超过±57mg/m3 ≥57mg/m3～＜143mg/m3时，相对误差不超过±30%； ＜57mg/m3时，绝对误差不超过±17mg/m3。 |
| 氮氧化物 | 准确度 | 当参比方法测定烟气中氮氧化物排放浓度： ≥513mg/m3，相对准确度≤15%； ≥103mg/m3～＜513mg/m3时，绝对误差不超过±41mg/m3； ≥41mg/m3～＜103mg/m3时，相对误差不超过±30%； ＜41mg/m3时，绝对误差不超过±12mg/m3。 |

| 检测项目 | 考核指标 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 准确度 | 当参比方法测定烟气中颗粒物排放浓度： ＞200mg/m3时，相对误差不超过±15%； ＞100mg/m3～≤200mg/m3时，相对误差不超过±20%； ＞50mg/m3～≤100mg/m3时，相对误差不超过±25%； ＞20mg/m3～≤50mg/m3时，相对误差不超过±30%； ＞10mg/m3～≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3； ≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3； |
| 湿度 | 准确度 | ＞5.0%时，相对误差不超过±25%， ≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5%。 |
| 烟气温度 | 绝对误差 | 不超过±3℃ |
| 含氧量 | 准确度 | ＞5.0%时，相对准确度≤15%， ≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0%； |
| 烟气流速 | 相对误差 | 流速＞10m/s时，不超过±10%； 流速≤10m/s时，不超过±12%。 |

四、工况

检测期间生产情况一览表

| 检测时间 | 设备 | 设计能力 | 实际生产能力 | 负荷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.02.27 | 窑尾 | 2500t/d | 2150t/d | 86 |

# 五、检测质量保证

为确保本次检测数据准确、可靠，依据HJ630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T75-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》的有关规定，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对检测全程序进行质量控制：

（1）检测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）检测所用仪器经计量部门检定合格且在有效期内，见表5-2；

（3）检测质量控制数据，见表5-3～5-4。

表5-1  检测人员上岗证一览表

| 姓名 | 辛婷婷 | 卫 涛 | 边志刚 | 张钟文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | BGCJY2017104 | BGCJY2017009 | BGCJY2017005 | BGCJY2017002 |

表5-2  仪器检定一览表

| 仪器名称 | 型 号 | 检测因子 | 最新检定时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型 | 颗粒物、烟气流速、烟气温度、二氧化硫、氮氧化物、烟气湿度、含氧量 | 2018.05.21 | 1年 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| 电子天平 | AUW120D | 颗粒物 | 2018.07.06 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |

表5-3  检测仪器校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度 （mg/m3） | 仪器测试浓度 （mg/m3） | 示值偏差 （%） | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | NO | 67.9 | 68.9 | 1.5 | ±5.0 | 合格 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | NO | 670.0 | 575.1 | 0.8 |  | 合格 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | SO2 | 57.7 | 58.3 | 1.0 |  | 合格 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | SO2 | 1287.2 | 1287.6 | 0.4 |  | 合格 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | CO | 62 | 60 | -3.2 |  | 合格 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | CO | 5003 | 4887 | -2.3 |  | 合格 |

表5-4 检测仪器校准一览表

| 仪器名称型号 | 仪器编号 | 标准流量计流量（L/min） | 对应实际流量（L/min） | 校准误差（%） | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.5 | 29.3 | 39.5 | 2.5 | -2.3 | -1.3 | ±5.0 | 合格 |

六、结果

固定污染源烟气CEMS比对检测结果表

| 测试点位：窑尾 测试日期：2019.02.27 |
| --- |
| 二氧化硫 CEMS比对确认与评估 |
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 制造单位 |
| 二氧化硫分析仪 | ZRE | 非分散红外吸收法 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 | 参比方法 | 单位 | 绝对误差 (mg/m3 ) | 限值 (mg/m3 ) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |
| 二氧 化硫 | 8:30 | 14.0 | 14.0 | 22.5 | 23 | mg/m3 | -9.0 | ±17 | 合格 |
|  | 9:00 | 16.0 |  | 27.4 |  |  |  |  |  |
|  | 9:20 | 14.1 |  | 24.8 |  |  |  |  |  |
|  | 9:35 | 14.1 |  | 22.5 |  |  |  |  |  |
|  | 9:50 | 15.3 |  | 22.1 |  |  |  |  |  |
|  | 10:10 | 10.2 |  | 20.9 |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 CEMS比对确认与评估 |
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 制造单位 |
| 烟尘仪 | TL-PMM180 | 抽取式激光前散射法 | 深圳翠云谷科技有限公司 |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 | 参比方法 | 单位 | 绝对误差 (mg/m3 ) | 限值 (mg/m3 ) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 8:30 | 2.9 | 3.3 | 7.4 | 7.7 | mg/m3 | -4.4 | ±5 | 合格 |
|  | 9:00 | 3.4 |  | 7.8 |  |  |  |  |  |
|  | 9:20 | 3.5 |  | 7.9 |  |  |  |  |  |

固定污染源烟气CEMS比对检测结果表

| 测试点位：窑尾 测试日期：2019.02.27 |
| --- |
| 氮氧化物 CEMS比对确认与评估 |
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 制造单位 |
| 氮氧化物分析仪 | ZRE | 非分散红外吸收法 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 | 参比方法 | 单位 | 相对误差 (%) | 限值 (%) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |
| 氮氧 化物 | 8:30 | 71.8 | 79.8 | 75.6 | 75 | mg/m3 | 6.4 | ±30 | 合格 |
|  | 9:00 | 86.2 |  | 77.2 |  |  |  |  |  |
|  | 9:20 | 87.8 |  | 71.5 |  |  |  |  |  |
|  | 9:35 | 93.4 |  | 69.9 |  |  |  |  |  |
|  | 9:50 | 72.8 |  | 82.4 |  |  |  |  |  |
|  | 10:10 | 67.0 |  | 71.6 |  |  |  |  |  |
| 烟气流速 CEMS比对确认与评估 |
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 制造单位 |
| 烟气流速 | YH-3051 | 皮托管差压法 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 | 参比方法 | 单位 | 相对误差 (%) | 限值 (%) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |
| 烟气 流速 | 8:30 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | m/s | -2.5 | ±10 | 合格 |
|  | 9:00 | 15.9 |  | 16.4 |  |  |  |  |  |
|  | 9:20 | 15.8 |  | 16.2 |  |  |  |  |  |

固定污染源烟气CEMS比对检测结果表

| 测试点位：窑尾 测试日期：2019.02.27 |
| --- |
| 烟气湿度 CEMS比对确认与评估 |
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 制造单位 |
| 烟气分析仪 | HMS545C | 阻容法 | 南京埃森 |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 | 参比方法 | 单位 | 相对误差 (%) | 限值 (%) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |
| 烟气 湿度 | 8:30 | 4.5 | 5.0 | 4.62 | 5.08 | % | -1.6 | ±25 | 合格 |
|  | 9:00 | 5.2 |  | 5.31 |  |  |  |  |  |
|  | 9:20 | 5.2 |  | 5.31 |  |  |  |  |  |
| 烟气温度 CEMS比对确认与评估 |
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 制造单位 |
| 烟气温度 | YH-CYW2CN | 铂电阻 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 | 参比方法 | 单位 | 绝对误差 (℃) | 限值 (℃) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |
| 烟气 温度 | 8:30 | 121.1 | 124.0 | 121.5 | 122.5 | ℃ | 1.5 | ±3 | 合格 |
|  | 9:00 | 125.5 |  | 123.2 |  |  |  |  |  |
|  | 9:20 | 125.3 |  | 122.8 |  |  |  |  |  |

固定污染源烟气CEMS比对检测结果表

| 测试点位：窑尾 测试日期：2019.02.27 |
| --- |
| 含氧量 CEMS比对确认与评估 |
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 制造单位 |
| 氧量分析仪 | ZRE | 氧电池 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 | 参比方法 | 单位 | 相对 准确度 (%) | 限值 (%) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |
| 含氧量 | 8:30 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 10.3 | % | 10.0 | ≤15 | 合格 |
|  | 9:00 | 9.7 |  | 10.4 |  |  |  |  |  |
|  | 9:20 | 9.5 |  | 10.1 |  |  |  |  |  |
|  | 9:35 | 9.3 |  | 10.4 |  |  |  |  |  |
|  | 9:50 | 9.5 |  | 10.5 |  |  |  |  |  |
|  | 10:10 | 9.6 |  | 10.4 |  |  |  |  |  |
| 参比 方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 原理 | 方法依据 |
|  | 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型、BGC-YQ2015-098 | 重量法 | HJ836-2017 |
|  |  |  | 定电位电解法 | HJ 57-2017 HJ 693-2014 |
| 结论 | 该企业窑尾安装烟气在线监测系统1套，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气湿度参比值与在线值比对结果均符合HJ/T75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》指标要求。 |

编制：陈贤           审核：               审定：             日期：